Parametry techniczne Ergometr do prób wysiłkowych 1 szt. – pakiet nr 2F

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………

| Lp | Parametry | Warunek graniczny (Tak/Nie) | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | TAK |  |
|  | Częstotliwość analizy EKG: 500 Hz | TAK |  |
|  | Pomiary odcinka ST: Amplitudy ST, nachylenie, całka, wskaźnik, nachylenie ST/HR, pętle ST/HR, wskaźnik ST/HR do 15 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Punkty E, J i dalsze: Wyznaczane ręcznie lub komputerowo | TAK |  |
|  | Przetwarzanie sygnału: Technika przyrostowej aktualizacji średniej | TAK |  |
|  | Wykrywanie zespołu QRS i analiza sygnału EKG: Automatyczny lub ręczny wybór odprowadzeń | TAK |  |
|  | Sygnał EKG: EKG/QRS w czasie rzeczywistym z synchronizacją sygnał/TTL | TAK |  |
|  | Częstość akcji serca: Automatyczne wykrywanie, dokumentowanie i notowanie arytmii, widok całego badania EKG, zapis EKG z każdego uderzenia i przegląd zdarzeń | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: Próbkowanie nadmiarowe przy 4000 Hz | TAK |  |
|  | Zakres dynamiczny: 320 mV, ± 10 mV, sygnał nałożony na przesunięcie DC ± 150 mV | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 4,88 μV/LSB przy 500 Hz | TAK |  |
|  | Szum: Szum między wierzchołkami < 15 μV w paśmie od 0,01 do 150 Hz (-3 dB) | TAK |  |
|  | Charakterystyka częstotliwościowa: -3 dB, wyświetlacz i rejestrator | TAK |  |
|  | Filtr górnoprzepustowy 0,01 (lub 0,05 Hz w specjalnych przypadkach) z kontrolą przesunięcia DC | TAK |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz (opcje do wyboru) | TAK |  |
|  | Filtr liniowy: Filtr pasmowo-zaporowy 50,0 lub 60,0 Hz | TAK |  |
|  | Tłumienie sygnałów synfazowych: > 140 dB (123 dB z wyłączonym filtrem AC) | TAK |  |
|  | Prąd upływu pacjenta < 10 μA | TAK |  |
|  | Pamięć lokalna: Dysk twardy o pojemności 40 GB przechowujący pełne zapisy EKG i wyniki badań | TAK |  |
|  | Funkcje eksportu raportów końcowych w formacie PDF z użyciem automatycznych protokołów nadających nazwy, także obsługa formatów Microsoft Word i Excel Eksport określonych danych w formacie XML | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows XP | TAK |  |
|  | Bieżnia | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 182 kg | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia: 25° | TAK |  |
|  | Zakres prędkości: 0 – 22,5 km/h | TAK |  |
|  | Silnik napędowy: 3,0 km, bezszczotkowy, silnik prądu stałego | TAK |  |
|  | Silnik podnoszący: 0,13 km | TAK |  |
|  | Zwiększanie/zmniejszanie zakresu wysokości: 1,14%/s Ręczny sterownik bieżni (opcjonalny): Funkcje: Wł., Wył., W górę, W dół, Szybko, Wolno, Automatyczny wybór protokołu, Czas, który upłynął, Przebyty dystans | TAK |  |
|  | Protokoły automatyczne: 15 ćwiczeń i 15 rehabilitacji (w tym Bruce, Naughton, Balke II, Ellestad, Low Performance) | TAK |  |
|  | Aktualny Paszport Techniczny | TAK |  |
|  | Rodzaj szkolenia | WPISAĆ JAKIE |  |
|  | Ilość szkolenia | Wpisać ilość |  |