Parametry techniczne

Lodówka z monitoringiem temperatury 1 szt. – pakiet nr 2Ł

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016 | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 | TAK |  |
|  | Izolacja nie mniej niż 60 mm | TAK |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy | TAK |  |
|  | Zamek mechaniczny drzwi | TAK |  |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1K | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  |
|  | System automatycznego domykania drzwi | TAK |  |
|  | Alarm otwartych drzwi | TAK |  |
|  | Alarm zabrudzonego skraplacza | TAK |  |
|  | Alarm uszkodzonego czujnika temperatury | TAK |  |
|  | System przeciw zamrożeniowy | TAK |  |
|  | Prowadnice półki / wsporniki poziome | TAK |  |
|  | 4 półki powlekane z drutu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia półki | TAK |  |
|  | Otwór walidacyjny | TAK |  |
|  | 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca | TAK |  |
|  | 2 dodatkowe nogi do poziomowania | TAK |  |
|  | Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport | TAK |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne alarmów | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Zmiana standardowego zakresu temperatur | TAK |  |
|  | Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie | TAK |  |
|  | Pojemnik na glikol | TAK |  |
|  | Szuflada 75 mm z przegrodami, szuflada 150 mm | TAK |  |
|  | Drzwi przeszklone | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z siecią WiFi | TAK |  |
|  | System powiadamiania SMS lub e-mail w przypadku przekroczenia ustalonych progów alarmowych | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | TAK /Podać |  |
|  | Agregat wewnętrzny | TAK |  |
|  | Dynamiczny typ chłodzenia | TAK |  |
|  | Ilość półek minimum 4 | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki 30 kg | TAK |  |
|  | Zakres temperatur od +2 do +10 st. C | TAK |  |
|  | Czynnik chłodzący R290 | TAK |  |
|  | Dobowe zużycie energii nie więcej jak 3,6 kWh/24h | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie więcej jak 55 dB | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |